- 前言

- 熱卡計 ( oxygenbomb calorimeter )　為一測量“微量物質熱量”的儀器，操作者於本實驗中學習如何使用本儀器來計算待測物所含熱量。

材料與方法

SAMPLE：苯酸　(Benzoic Acid )

熱含量：11373 ……………..Btu/1b

- 6318 ……………… I.T.cal/g

- 453…………….  MJ/kg

步驟：

樣品稱重：重量　０．９９　克

裝上燃線：剪燃線１０cm，將其穿過兩電極小孔，並輕觸樣品表面。

裝入「炸彈罐」內：加入１ml的蒸餾水，並將罐蓋的外圈蓋套上，用手鎖緊。

「炸彈罐」內充入「氧氣」：充入３０atm　的氧氣（最好不要超過）。

- 「鋼筒」裝水：稱重得知鋼筒重８１５克，並加入２０００克的蒸餾水。

- 裝上「鋼筒」與「炸彈罐」：將鋼筒放入熱卡計的大圓筒中，再將炸彈罐輕放入鋼筒中，插上電極並起動馬達。

- 開始計時與紀錄溫度變化。

- “引爆”。

- 計時與紀錄溫度變化。

- 結果

- 按下引燃鈕後，並沒有任何聲音的產生，不過由溫度計可知鋼筒內的溫度急遽上升。“引爆”前的溫度為19.30 ℃，在按下按鈕45秒後達到20.05℃，60秒後達到20.40℃，75秒後達到20.90℃，90秒後達到21.29℃，105秒後達到21.38℃，兩分鐘後達到　21.48℃，最後在七分鐘時達到平衡  20.02℃ 。而引燃線燃去了6.1公分（引燃線熱含量：2.3 cal/cm、1400 cal/gm ）。

- 熱能計算：

- t=tc-ta-r1(b-a)-r2(c-b)

- １．樣品重：０．９９g

- ２．炸彈罐內氣壓：３０atm。

- 鋼筒重：０．８５１Kg。

- 加入水重：２０００g

- 初時水溫：１９．２０℃。

- 引爆前的水溫

- 時間（分鐘）

- 水溫溫度（℃）

- 一分鐘

- 19.24

- 二分鐘

- 19.26

- 三分鐘

- 19.28

- 四分鐘

- 19.29

- 五分鐘

- 19.30

引爆後

| 的水溫變化 時間（秒） 水溫溫度（℃） |  |
| --- | --- |
| 45 20.05 60 20.40 75 20.90 |  |
| 90 21.29 105 21.38 |  |
| 120 21.48 180 21.70 240 21.90 300 | 21.97 360 22.00 420 |
| 22.02 480 22.02 540 |  |
| 22.02 600 22.02 660 |  |
| 22.02 µ § 引燃線燃燒量：６．１ cm。 引燃線熱含量：２．３cal/cm , 1400 cal/ |  |

- gm。

- 計算公式

- 代號：

- ａ＝按鈕時間。

- ｂ＝總溫度上升約　６０％　時的時間（準確至０．１分鐘）。

- ｃ＝在開始時段（溫度上升後），溫度改變呈定值之時間。

- ｔa＝燃燒時溫度（已修正溫度計刻度的錯誤）。

- ｔc＝在ｃ時的溫度。

- ｒ1＝燃燒前五分鐘期間溫度上升之比例（溫度單位／每分）

- ｒ2＝在時間ｃ後，每五分鐘所上升的溫度比例。

- （如果溫度不在ｃ時候上升，而是下降，則　r2　是負的。當計算正

- 確的溫度上升量時，“ r2(c-b) ”　須加入負號使其變成正的。）

ｃ1＝酸滴定時．所耗去鹼性溶液的亳升數。

ｃ2＝樣品的含硫量。

ｃ3＝燃線燃燒消耗的長度。

W＝每上升改變溫度一度 (Celsius)，熱卡計所得到的熱量 (calories)。

m＝樣品重（g）。

溫度上升公式：

ｔ＝ｔｃ－ｔａ－ｒ１（ｂ－ａ）－ｒ２（ｃ－ｂ）

e1＝形成　HNO3所產生的熱量。

e2＝形成H2SO4所產生的熱量。

e3＝燃線燃燒所產生的熱量。

燃燒所釋放的總熱量公式

Hg = tW-e1-e2-e3/m

標準程序

W = Hm+e1+e3/t

w＝每上升改變溫度一度(Celsius)，熱卡計所得到的熱量 (calories)。

H＝每克的標準樣品　－　“苯酸”燃燒所產生之熱量。

m＝標準樣品－“苯酸”的重量(g)。

t = 溫度總上升量 (℃)。

e1＝形成HNO3　所產生的熱量。

e3＝燃線燃燒所產生的熱量。

計算結果

a = 1:00:00

b = 1:02:14

c = 1:07:00

ta = 19.30

tc = 22.02

r1 = 0.12

r2 = 0

c1 = 0

c2 = 0

c3 = 0.69

w = 2426

m = 0.99

t = 22.02-19.30-0.12-0 = 2.72

e1 = 0

e2 = 0

e3 = 15.87

Hg = (2.72 * 2426 - 0 - 15.87 ) / 0.99 = 6649.34

w = 2426

m = 0.99

t= 2.82

e1 = 0

e3 = 15.87

討論

- 標準　sample的熱含量為6318 cal/g，而本次實驗數值為　6649.34 cal/g，

- 誤差為　5.2 %。

- 產生誤差的原因可能有：

- 放下炸彈罐時，手指不小心帶起一些水滴。

- 讀溫度計刻度時有誤差，可能看錯或是讀取時間太久，造成時間上的不正確。

- 量“加入水重”不夠精確。

- 本次實驗誤差為　5.2%　，大致上可接受。不過本次使用的儀器為精密儀器，若在人為操作上改進，應可得到更精準的數據。

- 由於本次的實驗sample為苯酸，不含硫、磷等元素，所以e1、e2為零，不用考慮。

- 若引燃線未觸碰到sample則不會產生燃燒，此時實驗須重新再開始。若只

- 是重新量取sample，則鋼筒中的水將有不小的誤差。

- 參考文獻

- 鄭先祐（1995-1996）生態學實驗教材手冊（基礎篇）。